PPG Frailty 完整 Pipeline 数据流

结合 A1–A4 与 raw / feature-vector / feature-matrix / fusion 四种模式

| 用途 | 面向项目负责人和论文写作的完整、可复现 workflow 说明 |
| --- | --- |
| 依据 | 原版 Chapter 1–3、CMLedits 审核修改、已确认的项目科学边界 |
| 基线仓库 | KaifengXuuu/PPG-Frailty-pipeline / dev0 |
| 目标类别 | Pre-Frail / Robust (Non-Frail) / Young |
| 版本日期 | 2026-08-16 |

本文件描述的是一条确定的数据流，不是未来功能清单。

# 0. 文档边界与冻结决策

本 workflow 将审核意见 A1–A4 与论文中的四种表示模式统一为一个 canonical pipeline。原稿中存在的内部矛盾不由代码自行猜测，而按以下已经确认的项目决策冻结。

| 编号 | 冻结内容 | 在 workflow 中的含义 |
| --- | --- | --- |
| A1 | segment-level direct / reducer / exclude 路由 | 不再把整份文件粗略分成 static 或 motion；每个分析 segment 都有明确 route 和原因。 |
| A2 | artifact reduction 后进行 endpoint reassessment | 非恒等 x_AR 只重算 Q_rate；Q_morph=not_applicable。x_AR 是 rate-recovery signal，不是 morphology-preserving signal。 |
| A3 | 外部 PTT-PPG 使用 ECG timing reference | 统一 pulse detector 后，与 ECG R-peaks 做 event、HR、PPI/IBI 和 coverage 定量比较。 |
| A4 | 内部 dynamic evaluation 不只看波形图 | 报告 Q_rate 前后、coverage、route stability、failure 和 rate plausibility；波形图仅为辅助诊断。 |
| D1 | 参考聚合层级 | window → file → role-aware participant；直接汇总参与者全部 windows 仅作为命名消融。 |
| D2 | 默认 SQI 用途 | SQI 默认只决定 eligibility 和 route；continuous quality weighting 不是主分析默认。 |
| D3 | raw branch 信号来源 | raw 和 fusion 的时序分支默认使用 x_filter + processed IMU，不把 non-identity x_AR 静默替换为 raw waveform。 |

来源说明：原版与 CMLedits 已经定义 participant-grouped 数据隔离、x_native/x_filter/x_AR、完整 feature representations 及四个模型输入模式。本文件仅把这些模块按一条可执行的数据流重新排列，并应用上述已经确认的科学边界。

# 1. 一页总览：从原始 recording 到 participant prediction

图 1  Canonical end-to-end workflow：共同数据与信号接口、端点感知路由、四种表示模式和 participant-level 评价。

四种 representation mode 不是四条互不相干的脚本。它们必须共享同一份 manifest、同一 participant fold、同一 signal-view contract、同一 feature registry、同一标签和同一 participant-level evaluator。区别只发生在“最终向分类器提供什么表示”这一层。

# 2. 数据层级、数据来源与统一实体

## 2.1 数据层级

Participant
  └─ Recording / file（B, R1–R4, W1/W2, S1/S2）
       ├─ Routing segments（质量与motion路由单位，长度由配置显式指定）
       ├─ Detector blocks（canonical peak detector 的 10 s blocks）
       ├─ Engineering windows（10 s，参考 hop 5 s）
       ├─ DL windows（参考 5 s、50% overlap）
       └─ Beats / PPI intervals

Prediction hierarchy:
  raw window probability → file probability → role probability → participant probability
  vector / matrix / fusion → file probability → role probability → participant probability

## 2.2 内部主数据集

内部主数据集包含 29 名参与者和 261 个 recordings。每个 recording 含同步的 RED、IR、AX、AY、AZ、GX、GY、GZ 八个通道，内部采样率为 400 Hz。B 与 R1–R4 构成 145 个 motion-minimised static/reference recordings；W1/W2 与 S1/S2 构成 116 个 dynamic recordings。

Primary static benchmark 与 secondary all-role/dynamic experiment 必须在配置和结果中分开命名。外部数据不得改变内部三分类标签。

## 2.3 外部 PTT-PPG 开发数据集

外部 PTT-PPG v1.0.0 在公开 500 Hz 时间轴上提供 ECG、PPG、IMU 和 sitting/walking/running 条件。它仅用于 motion processing 和 heartbeat recovery 的开发与定量验证，绝不作为 frailty classifier 的训练样本或标签来源。

## 2.4 核心数据对象

| 对象 | 最小字段 | 数据层级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ManifestRow | record_id, participant_id, class, role, fs, channel units, source hash, QC status/reasons | recording | 所有模式唯一的数据发现、标签和 role 定义源 |
| SignalViews | x_native, x_filter, processed IMU, optional x_AR, start/end/fs/provenance | recording/segment | 避免不同模块从不同波形提取同名特征 |
| QualityResult | Q_rate, Q_shape/Q_morph, pass states, raw components, reasons, coverage | segment | endpoint eligibility 与 route |
| PulseResult | peak index/time, wavelength, accepted mask, PPI, valid/adjacency mask | beat/interval | HR、PPI、PRV；拒绝 interval 后不压缩真实时间轴 |
| FeatureVectorV1 | ordered values, validity, schema hash, provenance | recording | feature-vector 和 fusion 的完整固定向量 |
| EngineeringFeatureSequence | chronological rows, start samples, valid mask | engineering window | 构建 K=32 feature matrix |
| PredictionRecord | probabilities, fold, seed, model, mode, route, file/role/participant IDs | window/file/participant | 完整 OOF 追踪与评价 |

# 3. Stage 0 — Manifest、QC 与 participant folds

扫描内部 recordings，解析 participant ID、三分类标签、recording role、通道顺序、采样率和单位。

执行文件级 QC：解析失败、缺少必需通道、全非有限值、过长 gap、时长不足、flatline、clipping/saturation、重复文件和同步异常均生成固定 reason code；不得静默跳过。

生成版本化 manifest。技术字段（文件长度、行数、窗口数、路径、文件名和绝对文件顺序）保留用于 QC/provenance，但不进入默认 predictor allowlist。

一次性生成并冻结 participant-grouped folds。任何 file、window、feature、shapelet、scaler、SQI calibrator 或模型参数都继承 participant fold。

每个 outer held-out fold 仅用于最终评价。所有拟合对象只可从 outer-training participants 获得。

# 4. Stage 1 — 共同信号准备

## 4.1 PPG signal views

| Signal view | 构造 | 保留/移除的信息 | 允许的下游用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| x_native | RED/IR 数值化；只对允许的孤立缺失进行插值；保持 acquisition scale | 保留 optical baseline 和相对 DC level | DC、PI、DC-dependent ratios；审计与对齐 |
| x_filter | x_native 的分析副本：linear detrend + third-order Butterworth 0.2–8 Hz + zero-phase filtering | 移除慢漂移与高频噪声；保留 direct waveform timing 和相对 amplitude | Q_rate_pre、Q_morph_pre、canonical peaks、direct PRV、direct morphology、direct optical engineering、raw/fusion waveform |
| x_AR | 由 non-identity ArtifactReducer 从 x_filter + IMU 生成，保持原时间轴 | 波形可能被重构、平滑或改变 | 仅 Q_rate_post、peak timing、HR/PPI/eligible PRV；禁止 morphology/AC-DC/PI/optical power 作为主生理特征 |
| DL window | 从 x_filter + processed IMU 切窗；每通道 median centering、IQR/1.349 scaling（SD fallback）、clip 到 [-8,8] | 去除绝对 level 和 scale | raw-signal 与 fusion 的神经网络时序输入；不用于 amplitude-dependent handcrafted features |

## 4.2 IMU processing

所有模式使用同一 IMU preprocessing profile。参考轻量 profile 对加速度轴做 20 Hz 低通、陀螺仪轴做 40 Hz 低通，并以 0.3 Hz 低通估计重力后得到 dynamic acceleration；可选 calibrated roll–pitch EKF 必须作为显式 profile。随后计算 acceleration magnitude A、angular-rate magnitude Ω 和 jerk magnitude J。

IMU 同时服务于 SQI/motion routing、ArtifactReducer reference、engineering features 和 raw 8-channel model；同一 run 内不得在不同分支使用不同 IMU profile。

## 4.3 Window contracts

| 窗口/分块 | 参考定义 | 作用 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Routing segment | 由配置显式给出 | 计算 hard integrity、Q_rate/Q_morph 和 route | 保留 start/end；不能用隐式默认 |
| Detector block | 10 s non-overlapping | Aboy++-inspired canonical peak detection | Dash 10 s/2 s wrapper 仅可视化，不属于主 detector |
| Engineering window | 10 s；参考 hop 5 s | 统计、频谱、IMU 和局部 RED/IR descriptors | 与 DL window 分离；保留 chronological start |
| DL window | 参考 5 s；50% overlap | raw CNN/Inception/ShapeFormer 输入 | end alignment、cap、padding/mask 均由统一 WindowPlan 决定 |
| Feature matrix position | K=32 ordered positions | 一个 recording 的有序特征矩阵 | 长文件均匀采样；短文件 fold-transform 后右侧 zero-pad + row mask |

# 5. Stage 2 — A1/A2 端点感知 SQI 与 motion route

图 2  Segment-level endpoint-aware routing。Q_morph 只对 direct x_filter 有定义；non-identity x_AR 只做 Q_rate_post。

## 5.1 路由状态与输出

| Route state | 进入条件 | 允许进入的生理/工程数据 | 禁止项 |
| --- | --- | --- | --- |
| hard_invalid | 必需通道缺失、长 gap、flatline、clipping/saturation、时长不足或同步失败 | 仅 QC、reason、coverage、provenance | 不运行 reducer；不输出任何生理 feature |
| full_direct | Q_rate_pre pass 且 Q_morph_pre pass | x_filter HR/PPI/PRV；direct morphology/AC-DC/PI/ratios；direct optical engineering；IMU | 无 |
| rate_only_direct | Q_rate_pre pass，但 Q_morph_pre fail | x_filter HR/PPI/eligible PRV；满足独立完整性规则的 direct optical engineering；IMU | morphology landmarks、AC/DC、PI、ratio-of-ratios；不运行 reducer |
| rate_recovery_candidate | Q_rate_pre fail，失败原因属于可恢复 motion，且 reducer 启用 | 进入 ArtifactReducer | hard-invalid 不能送入 reducer |
| rate_only_processed | non-identity reducer 成功且 Q_rate_post pass | x_AR HR/PPI/eligible PRV；processed IMU；rate confidence 与 reducer provenance | Q_morph_post；morphology、AC/DC、PI、ratio-of-ratios、direct optical amplitude/power |
| degraded_drop / rejected_after_reduction | 无 reducer、不可恢复，或处理后 Q_rate_post fail | QC、coverage、failure、provenance | 生理 predictors |

## 5.2 路由的关键约束

Q_morph 逻辑上嵌套于 Q_rate：morph_pass 只有在 rate_pass 后才可能成立。

Q_rate 已通过但 Q_morph 未通过时，不得为了“修复形态”运行 denoiser；仍保留可靠的 rate endpoint。

高 motion 不是独立于 Q_rate 的强制 override。若 rate endpoint 已可靠，应保持 direct route。

non-identity x_AR 的平滑或周期性改善不构成 morphology recovery 证据。

直接与处理后的 PPI 可以存在于同一 recording，但 successive metrics 不得跨 route change、gap、reducer change 或 rejected interval 计算。

# 6. Stage 3 — 共同 pulse/feature workflow

## 6.1 Canonical pulse detector 与 PPI 对象

可用的 direct x_filter 或 rate-qualified x_AR 进入同一个 canonical Aboy++-inspired detector。RED 与 IR 的 peak detection、参考通道/配对规则和 polarity handling 必须在配置和 provenance 中固定。Dash 的重叠 wrapper 不参与主 feature/classification 路径。

PulseResult 必须保留 peak index、真实 timestamp、PPI 对应的左右 peak、valid interval mask 和 adjacency mask。拒绝某个 PPI 不能把其后的时间轴压缩，也不能让 RMSSD/SDSD/NN50 跨越缺失 interval。

## 6.2 HR、PPI 与 PRV

| 层级 | 输入 | 输出 | 连续性/资格规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beat / interval | accepted peak timestamps | instantaneous HR、PPI | 单位显式为 samples 或 seconds；主存储使用 seconds |
| Recording central/dispersion | 所有有效 PPIs | mean/median PPI、mean/median pulse rate、SD/IQR/MAD/CV | 可跨多个有效 runs 汇总分布，但保留 route/source coverage |
| Successive metrics | adjacency_mask=true 的相邻 PPIs | RMSSD、SDSD、NN50、pNN50、SD1/SD2 | 禁止跨 gap、route 或 reducer boundary |
| Spectral PRV | 一个连续、合格的长 interval sequence | VLF/LF/HF、LF/HF、normalized units | 参考只用于约 5 min static/reference 或真实满足长序列资格的 processed run |
| Entropy | 足够长的 accepted PPI sequence | SampEn(m=2,r=0.2·SD) | 至少 200 accepted intervals；否则 NaN + validity=false |

## 6.3 Direct-only morphology 与 dual-wavelength optical features

Morphology 只从通过 Q_morph 的 direct x_filter beats 计算；DC-dependent quantities 从同一 beat 位置对齐的 x_native 取得。包括 valley-to-valley baseline-corrected amplitude、rise/decay、half-prominence width、mean systolic upslope、positive area、AC、DC、PI、RED/IR ratios、zero-lag correlation 和规定 lag 范围内的 cross-correlation。Beat-level feature 以 median/MAD 聚合到 recording。

任何 non-identity x_AR 对应的 morphology 和 amplitude-dependent optical slot 必须保存为 NaN、validity=false、reason=not_applicable_after_artifact_reduction；不得填 0、不得从 x_filter 复制、不得把 x_AR 上重算的形态当成 direct physiology。

## 6.4 Engineering features

每个 10 s engineering window 对 direct RED/IR 与 processed IMU 计算统计和频谱 descriptors。直接 PPG 可计算 mean、population SD、RMS、IQR、MAD、skewness、Pearson kurtosis、total power、normalized spectral entropy、dominant frequency、centroid 和 0.2–0.5/0.5–3/3–8 Hz band powers；IMU 使用轴向统计和 A/Ω/J 的 0.1–0.5/0.5–3/3–8/8–20 Hz bands。

对 non-identity x_AR，默认 predictor registry 不保留 optical amplitude、power 或 waveform-shape engineering descriptors；仅 rate-quality diagnostics 可作为 SQI/诊断，而非默认生理 predictors。IMU descriptors 仍可保留。

## 6.5 FeatureVectorV1 与 metadata 分离

FeatureVectorV1 是一个 recording 的完整、固定、按 schema 排序的 predictor vector。它可以组合有效的 HR/PPI/PRV、direct-only morphology/dual-wavelength、direct optical engineering aggregates 和 IMU aggregates。所有 value 同时具有 validity 和 source-route provenance。

participant ID、filename/path、file order、row count、duration、generated-window count、administrative missingness、route/reducer ID 和 coverage 默认只保存在 QC/provenance，不进入 primary predictor allowlist；只有预先命名的 ablation 才可加入。

# 7. Stage 4 — 四种 representation mode 的完整数据流

配置中必须只有一个 canonical 字段：representation_mode = raw | feature_vector | feature_matrix | fusion。四种模式的上游数据定义不变，差别只在分类器输入和 file probability 的生成方式。

## 7.1 Mode A — raw-signal

Manifest/QC/fold
  → x_filter + processed IMU
  → DL WindowPlan（参考 5 s、50% overlap）
  → 每窗每通道 median / IQR robust normalization + clip[-8,8]
  → [RED, IR, AX, AY, AZ, GX, GY, GZ]
  → CompactCNN1D / InceptionTime / eligible ShapeFormer
  → p_window
  → ordinary mean over eligible windows
  → p_file
  → role-aware participant aggregation

Reference raw mode 不把 x_AR 替换为时序输入。对于 all-role dynamic raw experiment，必须显式配置 raw_motion_policy（保留 original x_filter、drop degraded segment，或单独命名的 processed-waveform ablation）；不得静默混用。

## 7.2 Mode B — feature-vector

Direct and processed rate endpoints + direct-only optical endpoints + IMU
  → Feature Registry
  → beat/window-to-file aggregation
  → FeatureVectorV1（one recording = one sample）
  → outer-training median imputation
  → outer-training standardization
  → Logistic Regression / RBF-SVM / Extra Trees / compact MLP
  → p_file
  → role-aware participant aggregation

该模式完全不输入 raw waveform。未达到资格的 feature 以 NaN + validity=false 存储，随后只使用 training-fold transforms 处理；技术字段不进入模型。

## 7.3 Mode C — feature-matrix

Chronological 10 s EngineeringFeatureSequence (W rows)
  + complete recording-level FeatureVectorV1 as context channels
  → fold-local imputation / standardization
  → K=32 ordered positions:
       W>32: uniformly sample across recording progress, preserve order
       W<32: right-pad standardized zeros, row_mask=false
  → OrderedFeatureMatrixV1 [D,32] + mask
  → InceptionTime single network / optional true 5-member ensemble / ROCKET + ridge
  → p_file
  → role-aware participant aggregation

一个 recording 始终是一个训练样本，32 个 rows 不能被当作 32 个独立样本。Context channels 只重复到 valid positions；padding 必须由模型的 mask-aware pooling 或经过验证的 mask encoding 忽略。

## 7.4 Mode D — fusion

Raw branch:
  x_filter + IMU → normalized DL windows → shared raw encoder → window embeddings
  → mask-aware mean pooling → z_file

Feature branch:
  FeatureVectorV1 → fold-local imputation/scaling → feature MLP → e_file

Fusion:
  concat(z_file, e_file) exactly once
  → three-class head
  → p_file
  → role-aware participant aggregation

Fusion 不能把同一个 file feature vector 复制到每个短 window。动态 recording 中，x_AR 恢复的 rate features 可以进入 FeatureVectorV1；raw side 默认仍来自 x_filter。若某 recording 没有有效 raw windows，fusion 不能静默退化为 feature-only，应按配置明确排除或单独运行 feature-vector mode。

## 7.5 四种模式对照

| Mode | 独立样本单位 | 分类器输入 | x_AR 的贡献 | 典型模型 | 生成 file probability |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raw | window（后聚合到 file） | robust-normalized 8-channel DL window | 默认不作为 raw waveform；只影响 route/feature side | CompactCNN1D, InceptionTime, ShapeFormer | window probabilities 普通均值 |
| feature-vector | recording | FeatureVectorV1 | HR/PPI/eligible PRV 与 rate diagnostics；无 morphology/optical amplitude | LogReg, RBF-SVM, Extra Trees, MLP | 模型直接输出 |
| feature-matrix | recording | OrderedFeatureMatrixV1 [D,32] + mask | processed rows 仅 rate/IMU 有效；direct rows 可有 optical features | InceptionTime, ROCKET+ridge | 模型直接输出 |
| fusion | recording/file bag | pooled raw file embedding + encoded FeatureVectorV1 | 仅通过 feature vector 的 rate block贡献；raw side不默认用x_AR | 任一 raw encoder + feature MLP | file-level concatenate once 后输出 |

# 8. Stage 5 — 训练、模型选择与 leakage 边界

所有四种模式读取同一 frozen outer folds。任何 mode-specific dataset 都不能重新划分 participant。

Outer held-out fold 只做一次评价。Epoch 由预注册 fixed epoch 或 outer-training participants 内的 inner grouped validation 选择。

所有 data-fitted objects 都是 fold-local：SQI calibrator、threshold、imputer、scaler、feature selector、ROCKET transform、ridge alpha、shapelet discovery、probability calibrator 和网络权重。

Sampling 与 loss 是明确的实验配置，不默认叠加所有 imbalance 方法。

Candidate configuration 使用完整 config identity，并在相同 folds/seeds 上做 paired comparison；selected configuration 的最终证据需要 locked evaluation。

# 9. Stage 6 — File、role 与 participant aggregation

| 层级 | Reference rule | Quality 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw window → file | eligible window probability 的 ordinary mean | SQI 默认只 gate/route；quality-weighted mean 仅完整命名 ablation | 一条 p_file |
| fusion windows → file | 先 pool embeddings，再一次分类 | mask-aware mean 为 reference | 一条 p_file |
| feature vector/matrix → file | 模型样本本身就是 recording | 无额外 window weighting | 一条 p_file |
| file → role | 同一 role 有多个 recording 时先等权汇总 | 不得按 raw window count 加权 | 一条 p_role |
| role → participant | 对配置中存在的 roles 做冻结的 role-aware mean | 不同 roles 不因文件长度或 overlap 获得额外权重 | 最终 p_participant |

Primary metrics 以 participant 为独立统计单位：balanced accuracy、macro-F1、per-class precision/recall/F1、worst-class recall/F1 和 confusion matrix。Window/file metrics 仅用于工程诊断。

# 10. A3/A4 — Dynamic branch 的证据流

图 3  外部 ECG-reference 定量 benchmark 与内部 dynamic diagnostics 的关系。

## 10.1 A3 外部定量 benchmark

固定 PTT-PPG 数据版本、500 Hz channel mapping、ECG annotation source、PPG/IMU inputs、preprocessing profile 和 reducer parameters。

processed PPG 进入与内部 pipeline 相同的 canonical pulse detector 和 HR/PPI/PRV extractor。

PPG pulse events 与 ECG R-peaks 一对一匹配，并声明 timing tolerance。

报告 event precision/recall/F1、matched timing error、HR MAE、PPI/IBI MAE、coverage、failure rate，并按 sitting/walking/running 分层。

不把平均 HR 的改善解释为 morphology recovery，也不把外部数据用于 frailty classification。

## 10.2 A4 内部 dynamic evaluation

内部 W/S recordings 没有 clean optical waveform ground truth，因此不报告“去噪波形准确率”。

主报告包括：hard-invalid 比例、direct/rate-only/processed/rejected coverage、Q_rate_pre 与 Q_rate_post、RED/IR rate agreement、accepted-event coverage、reducer failure 和 route stability。

可视化提供 x_filter、IMU、x_AR、detected peaks 和 route timeline，用于错误分析；平滑外观本身不是成功标准。

当 internal dynamic features 进入 frailty classifier 时，必须在结果表中明确 roles、reducer、coverage policy 和 representation mode。

# 11. Stage 7 — 输出、provenance 与可复现 bundle

| 输出文件/对象 | 必须包含 |
| --- | --- |
| record_manifest + qc_report | record/file hashes、participant/class/role、fs/units、QC status/reasons、schema version |
| frozen_folds | participant → fold、split hash、generation config |
| feature artifacts | Feature Registry hash、FeatureVectorV1 columns、matrix channels/order/mask、validity/provenance |
| OOF predictions | window/file/role/participant probabilities、mode、route、fold、seed、config hash、coverage |
| model bundle | preprocessing config、window plans、SQI transforms、imputer/scaler、model weights、ROCKET/ensemble members、pooler、class map |
| golden inference records | save-load 后 logits/probabilities 在 tolerance 内一致 |
| dynamic benchmark report | external ECG-reference metrics + internal coverage/route diagnostics |

# 12. 端到端复现顺序

加载命名 config，验证 code/config/manifest/fold/schema hashes。

构建 manifest 和 QC；只读取 frozen participant folds。

在 outer-training participants 上拟合所有 fold-local transforms。

为每个 recording 构建 x_native、x_filter、processed IMU 和 WindowPlans。

执行 segment-level A1/A2 routing；必要时生成 x_AR 并仅重算 Q_rate_post。

按 route 运行 common pulse/feature workflow，生成 file feature artifacts。

根据 representation_mode 只构建所需模型输入。

训练模型，不向 trainer 暴露 outer held-out labels；生成 held-out predictions。

按 window→file→role→participant 层级聚合。

写入完整 OOF、metrics、coverage、route/provenance 和 model bundle。

对 external PTT-PPG 独立运行 A3 benchmark；对 internal dynamic 运行 A4 diagnostics。

# 13. Workflow 完成判据

同一 participant 在任何数据、feature、model 或 calibration 路径中都不跨 outer fold。

四个 modes 能从同一 manifest/folds/config registry 独立运行并产生 participant-level OOF probabilities。

non-identity x_AR 从不产生 Q_morph 或 morphology/amplitude-dependent predictor。

FeatureVectorV1 和 OrderedFeatureMatrixV1 的列顺序、单位、validity 与 schema hash 可重建。

Fusion 不按 window 重复 file feature；一次 file-level concatenate。

External benchmark 有 ECG-reference event/rate metrics；internal dynamic 有 coverage/route/SQI diagnostics。

保存的 bundle 在新进程加载后复现 golden predictions。

# 附录：本 workflow 与论文段落的对应关系

| Pipeline block | 论文对应位置 |
| --- | --- |
| 总体 participant-grouped workflow | Chapter 3.1 Overall workflow |
| x_native / x_filter / IMU / window normalization | Chapter 3.3 Signal Preparation |
| A1/A2 motion-SQI route | Chapter 3.3.5 Motion artifact-reduction modules |
| HR/PPI/PRV、morphology、engineering features | Chapter 3.4 Feature Engineering |
| raw/vector/matrix/fusion modes | Chapter 3.4.5 与 Chapter 3.5 |
| participant-level aggregation/evaluation | Chapter 3.6 Evaluation Design |
| A3 external ECG reference | Chapter 3.2.2 与 motion-processing evaluation |

特别说明：CMLedits 当前仍保留“处理后重算 Q_rate 与 Q_morph”的旧表述；本 workflow 按用户已经确认的科学边界将其修正为 non-identity x_AR 只重算 Q_rate。该决定应随后同步回论文正文。